Instrukcja obsługi modułu pomiarowego SENSTOR4

4 – kanałowy moduł pomiarowy do

tensometrycznych przetworników siły

Leszek Szpila

ul. Stroma 20

34 – 300 Żywiec

www.senstor.pl

- Bezpieczeństwo:

- Przed instalacją modułu pomiarowego należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi

- Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia. Niniejszą instrukcję należy zachować do wglądu

- Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem

- Ze względów bezpieczeństwa należy zachować środki ostrożności zgodne z wymienionymi w instrukcji użytkownika, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zaniedbanie

OSTRZEŻENIE

- Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne

- Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z modyfikacją przyłączeń przewodów podłączonych do urządzenia należy upewnić się, że napięcie zasilania jest WYŁĄCZONE!

- Przed pierwszym uruchomieniem modułu należy sprawdzić czy wszystkie przewody zostały prawidłowo podłączone

- Moduł pomiarowy należy chronić przed pyłem i wilgocią. Przedostanie się ich do wnętrza urządzenia może grozić jego uszkodzeniem lub/i porażeniem prądem elektrycznym

- Zalecenia montażowe:

  - Obudowa modułu SENSTOR4 jest przystosowana do montażu na szynie DIN TH-35. W celu zamontowania na szynie należy moduł górną częścią obudowy zawiesić zaczepami na szynie TH-35 następnie docisnąć do listwy dolną część obudowy, aż do usłyszenia charakterystycznego dźwięku „klik” gdy dolny zaczep zaczepi obudowę na szynie

  - Urządzenie nie może być eksploatowane na wolnym powietrzu. Prowadzi to do znacznego skrócenia jego żywotności oraz grozi porażeniem prądem elektrycznym

  - W celu minimalizacji wpływu zakłóceń z otoczenia na moduł pomiarowy z zaleca się :

            - stosowanie w instalacji przewodów ekranowanych, których ekran należy podłączyć do uziemienia tylko z jednej strony, jak najbliżej urządzenia

            - należy unikać prowadzenia przewodów sygnałowych w pobliżu przewodów zasilających

            - stosować do zasilania modułu kabel o odpowiednim przekroju ze względu na spadki napięcia

            - stosować filtry przeciwzakłóceniowe do zasilania modułów instalowanych w obrębie jednego obiektu

            - zasilanie modułu z innego obwodu niż urządzenia generujące duże zakłócenia impulsowe takie jak: styczniki, przekaźniki, falowniki, silniki

- Opis urządzenia:

Moduł pomiarowy SENSTOR4 jest 4-kanałowym przetwornikiem przeznaczonym do mostkowych tensometryczych czujników pomiarowych (4 – przewodowych). Dzięki cyfrowemu przetwarzaniu moduł pozwala na uzyskanie pomiarów z dużą rozdzielczością. Urządzenie pozwala na przetwarzanie uzyskanego sygnału z czujników tensometrycznych na napięcie i prąd (dokładniej omówione w dalszej części instrukcji).

Zastosowanie interfejsu RS-485 MODBUS RTU pozwala na odczyt/ustawienie wybranych parametrów urządzenia, jak i odczyt uzyskanych aktualnie pomiarów z czujników.

Dzięki zastosowaniu złącza USB możliwa jest konfiguracja urządzenia z poziomu programu na PC. Moduł posiada wejścia uniwersalne pozwalające na tarowanie wybranego kanału pomiarowego, aktywację/dezaktywację funkcji HOLD (wstrzymanie pomiarów) lub wykonanie kalibracji wybranego kanału pomiarowego.

- Właściwości urządzenia:

    - Zasilanie napięciem stałym DC w zakresie od min 10V do max. 30V.

    - 4 kanały pomiarowe pozwalające na pomiar z mostkowych tensometrycznych czujników siły

    - Odczyt z każdego kanału osobno i suma wybranych kanałów

    - Konwersję pomiaru na napięcie i/lub prąd w wybranym zakresie

    - Możliwość ustawienia ilość dokonywanych pomiarów na sekundę (od 2.5 do 100 pomiarów/s)

    - 2 optoizolowane wejścia uniwersalne (tara/hold/kalibracja)

    - Interfejs RS-485 MODBUS RTU pozwalający na komunikację z modułem pomiarowym

    - Złącze USB pozwalające na konfigurację urządzenia

    - Wyświetlanie pomiarów na wyświetlaczu LED w wybranej jednostce (g,,kg,N,lb)

- Opis złącz modułu SENSTOR4:

- Zasilanie modułu pomiarowego:

W celu podłączenia zasilania do modułu SENSTOR4 należy zaopatrzyć się w zasilacz stabilizowany o napięciu wyjściowym od 10V do maksymalnie 30V (Zaleca się użycie zasilacza 24V DC) i wydajności prądowej min. 150 mA.

Należy podłączyć biegun dodatni (+) zasilacza do zacisku VCC, a ujemny (-) do GND na złączu śrubowym modułu. Moduł SENSTOR4 posiada zabezpieczenie przed podaniem zbyt wysokiego napięcia zasilającego i przekroczeniem prądu (bezpiecznik). Prawidłowe zasilanie modułu sygnalizuje zielona dioda LED – POWER. Czerwona dioda sygnalizuje włączenie funkcji HOLD, czyli wstrzymanie pomiarów.

- Podłączenie czujników tensometrycznych:

Moduł SENSTOR4 pozwala na podłączenie 4 (czterech) czujników tensometrycznych. Czujniki należy podłączyć zgodnie z poniższym schematem:

UWAGA!

W celu eliminacji zakłóceń należy ekran czujnika(jeśli przewód czujnika jest ekranowany) podłączyć do zacisku „E-” (masy - GND).

- Wyjścia analogowe (napięciowe i prądowe):

Moduł SENSTOR4 pozwala na przetworzenie uzyskanych z czujników siły pomiarów na napięcie i/lub prąd. Użytkownik posiada możliwość włączenia/wyłączenia wybranego wyjścia analogowego oraz ustawienie jego zakresu.

- Wejścia uniwersalne:

Moduł pomiarowy SENSTOR4 posiada 2 optoizolowane wejścia pozwalające na tarowanie wybranego wejścia,  wstrzymanie pomiarów (funkcja HOLD) lub kalibrację wybranego kanału.

- Wspólna masa (GND):

Do wejścia COM podłączamy masę (GND). Dane wejście staje się aktywne po podaniu napięcia stałego DC 5…24V na zacisk IN1 lub IN2.

- Wspólny plus (VCC):

Do wejścia COM podłączamy plus (VCC - napięcie stałe DC 5…24V). Dane wejście staje się aktywne po podaniu masy (GND) na zacisk IN1 lub IN2.

- Konfiguracja RS-485 MODBUS:

Na płytce PCB umieszczono zworkę (JUMPER) pozwalającą na włączenie rezystora terminującego 120Ω. Domyślnie zworka nie jest założona.

- Konfiguracja modułu przez USB:

Złącze USB B (tzw. drukarkowe) pozwala na komunikację między modułem SENSTOR4 a komputerem PC. Do prawidłowej współpracy modułu z komputerem należy zainstalować sterowniki firmy FTDI. Sterowniki dostępne są pod adresem www:

http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

Dla systemu operacyjnego Windows 7,8 lub 10 należy pobrać sterowniki zaznaczone na poniższym obrazku:

Natomiast dla starszych wersji Windows np. Windows XP należy pobrać starszą wersję sterowników:

Po instalacji sterowników można podłączyć moduł SENSTOR do komputera PC.

- Program SENSTOR-PC:

Program SENSTOR-PC pozwala na konfigurację wszystkich potrzebnych parametrów moduł i odczyt pomiarów z czujników tensometrycznych. W dalszej części instrukcji dokładnie omówiono poszczególne funkcje programu.

- Główne okno programu SENSTOR-PC:

W głównej karcie „Monitor” znajdują się następujące informacje/funkcje:

- „Rozłączony/Podłączony” – dioda informująca o podłączeniu modułu do komputera PC

- Wybór podłączonego modułu (pozwala na wybór modułu w przypadku gdy do komputera podłączona więcej niż jeden moduł SENSTOR)

- „HOLD OFF/HOLD ON” – przycisk pozwalający na wstrzymanie pomiarów

- Wartości minimum/maksimum dla każdego wejścia i sumy

- Wyniki pomiarów z poszczególnych wejść pomiarowych modułu SENSTOR

- Suma z wybranych kanałów pomiarowych i jej wartości min/max

- Przyciski TARA pozwalające na tarowanie poszczególnych wejść modułu

- Przyciski RESET resetujące zmierzone wartości minimum/maksimum

- Wartości napięcia/prądu na wyjściach analogowych (jeśli są aktywne)

W zależność od wersji modułu pomiarowego (SENSTOR1 – wersja 1 wejściowa, SENSTOR2 – 2 wejściowa, SENSTOR4 – 4 wejściowa) aktywne są tylko opcje dostępne w danym module.

- Konfiguracja wejść modułu pomiarowego SENSTOR:

Karta „Ustawienia-wejścia” pozwala na konfigurację wejść modułu pomiarowego SENSTOR:

- „Aktywne czujniki” – przyciski ON/OFF pozwalają na włączenie lub wyłączenie danego kanału pomiarowego

- Możliwość zmiany jednostki prezentowanych w programie pomiarów (gramy, kilogramy, tony, niutony lub funty)

- Pozwala ustawienie żądanej ilości pomiarów na sekundę w zakresie (2.5 do 100 pomiarów/s)

- Opcja uśredniania pomiarów pozwala na filtrację wahań pomiarów w celu uzyskania lepszej stabilności wyników

- Włączenie/wyłączenie widoku wartości minimum i maksimum w karcie „Monitor”

- Włączenie/wyłączenie możliwości tarowania każdego z wejść osobno

- Ustawienie parametrów czujników tensometrycznych: czułość [mV/V] oraz Zakres pomiarowy [kg]. W celu zapisania wartości do modułu pomiarowego należy kliknąć przycisk „Zastosuj” (osobno dla czułości i zakresu pomiarowego)

- Określenie funkcji wejść INPUT1 i INPUT2 oraz wybór wagi kalibracyjnej i wejścia które ma być kalibrowane. Przycisk „Kalibruj” aktywuje kalibrację według wybranych wyżej parametrów.

- Możliwość ustawienia współczynników proporcjonalności poszczególnych składników sumy oraz możliwość aktywacji/dezaktywacji danego składnika sumy

- Wprowadzenie parametrów czujników siły podłączonych do wejść modułu SENSTOR:

W celu poprawnego działania pomiarów należy wprowadzić następujące parametry czujnika siły:

Czułość [mV/V] – wartość tego parametr standardowo zawiera się w zakresie 1 od 2 mV/V i jest podawana na obudowie i/lub w dokumentacji danego czujnika tensometrycznego

Zakres pomiarowy [kg] – parametr ten zwykle również znajduje się na obudowie czujnika lub/i instrukcji. Zwykle podawany jest w kilogramach lub niutonach. W programie SENSTOR-PC należy podać tą wartość w kilogramach [kg].

- Aktywne czujniki:

Użytkownik posiada możliwość włączenia lub wyłączenie wybranego kanału pomiarowego poprzez kliknięcie klawisza „ON” lub „OFF” (w zależność w jakim aktualnie stanie znajduje się danych kanał pomiarowy).

- Jednostka:

Pole Jednostka umożliwia wybór jednostki wyników prezentowanych w karcie „Monitor”. Możliwe opcje wyboru: gramy, kilogramy, tony, niuton lub funty. Ustawienie to dotyczy tylko jednostki wyników, które są pokazywane w programie SENSTOR-PC. W module SENSTOR wyniki przechowywane są zawsze w gramach!

- Wybór ilości pomiarów i uśredniania wyniku:

Moduł SENSTOR1 pozwala na wybór kilku prędkości pomiaru z czujników tensometrycznych. Użytkownik ma możliwość ustawienia tego parametru w zakresie od 2.5 do 100 pomiarów/s.

W poniższej tabeli przedstawiono możliwe ustawienia:

| Ilość pomiarów/s | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Funkcja „Uśrednianie pomiarów” pozwala na filtrację wahań wartości zmierzonej. Czym większa wartość (zakres od 0 do 10) tym stabilniejsze pomiary, jednak odbywa się to kosztem odpowiedzi na zmianę sygnału z czujnika.

- Suma:

Zakładka „Suma” pozwala na ustawienie wagi (współczynnika proporcjonalności) osobno dla każdego kanału pomiarowego wchodzącego w skład sumy. Zakładka „Składniki sumy” umożliwia poprzez zaznaczenie/odznaczenie wybór składników wchodzących w skład sumy.

- Pokazuj minimum i maksimum:

Pole wyboru „Pokazuj wartości minimum i maksimum dla każdego czujnika” pozwala na włączenie lub wyłączenie prezentowania w karcie „Monitor” zmierzonych wartości minimum i maksimum dla każdego czujnika. Jeśli ta funkcja jest wyłączona wartości minimum/maksimum dostępne są tylko dla wartości sumarycznej.

- Pozwalaj na Tarowanie:

Pole wyboru „Pozwalaj na Tarowanie każdego czujnika osobno” pozwala na włączenie/wyłącznie możliwości tarowanie każdego czujnika osobno w zakładce „Monitor”. Jeśli ta funkcja jest wyłączona w programie SENSTOR-PC istnieje możliwość tarowanie tylko wszystkich kanałów jednocześnie.

- Funkcje wejść:

Użytkownik ma możliwość ustawienie jaką funkcję mają spełniać wejścia INPUT1 i INPUT2. W poniższej tabeli przedstawiono możliwe ustawienia:

Funkcja wejścia INPUTx

Brak

Tarowanie – Czujnik 1

Tarowanie – Czujnik 2

Tarowanie – Czujnik 3

Tarowanie – Czujnik 4

Tarowanie Wszystkich

HOLD – Wstrzymanie pomiarów

Kalibracja – Czujnik 1

Kalibracja – Czujnik 2

Kalibracja – Czujnik 3

Kalibracja – Czujnik 4

Kalibracja – Wszystkie

- Kalibracja:

W celu przeprowadzenia kalibracji czujnika podłączonego do danego kanału pomiarowego należy wpisać w pole „Waga wzorcowa” wartość odważnika wzorcowego umieszczonego na czujniku tensometrycznym. Wartość odważnika wzorcowego należy podać w gramach! W polu wyboru „Kalibruj” należy wybrać do którego wejścia pomiarowego został podłączony czujnik, który chcemy wykalibrować. Następnie należy przeprowadzić kalibrację klikając przycisk „Kalibracja”.

- Karta Wyjścia/MODBUS:

Karta „Wyjścia/MODBUS” pozwala na konfigurację:

- Analogowego wyjścia napięciowego i prądowego

- Wyświetlacza LED jeśli dany moduł go posiada

- Protokołu komunikacyjnego RS-485 MODBUS

- Konfiguracja wyjść analogowych:

- Moduł SENSTOR wyposażony jest w dwa wyjścia analogowe: napięciowe i prądowe. Użytkownik posiada możliwość włączenia/wyłączenia wybranego wyjścia analogowego. Domyślnie przy pierwszym uruchomieniu modułu SENSTOR oba wyjścia analogowe są wyłączone.

- Po aktywacji co najmniej jednego z wyjść analogowych (napięciowego lub prądowego) aktywna staje się opcja wyboru zakresu dla danego wyjścia analogowego. W poniższej tabeli przedstawiono możliwe warianty ustawień zakresu dla wyjścia napięciowego i prądowego:

| Wyjście | Możliwe warianty ustawień zakresu |
| --- | --- |
| Napięciowe U | 0 ÷ 5 [V] |
|  | 0 ÷ 10 [V] |
|  | ± 5 [V] |
|  | ± 10 [V] |
|  | 0 ÷ 5.5 [V] |
|  | 0 ÷ 11 [V] |
|  | ± 5.5 [V] |
|  | ± 11 [V] |
| Prądowe I | 0 ÷ 20 [mA] |
|  | 4 ÷ 20 [mA] |
|  | 0 ÷ 24 [mA] |

- Po wybraniu zakresu danego wyjścia analogowego należy wybrać sygnał sterujący wyjściami analogowymi (sygnał ten jest wspólny dla wyjścia napięciowego i prądowego). W polach minimum i maksimum należy podać wagi przy, których wyjście analogowe ma przyjąć wartość minimalną i maksymalną wybranego zakresu.

Przykład:  Sterowanie z wejścia 1 w zakresie 100 – 1000 gram wyjściem analogowym napięciowym w zakresie od 0 do 10 [V].

- W Polu „Aktywne wyjścia analogowe” aktywujemy wyjście napięciowe (aktywacja sygnalizowana jest napisem „ON” na zielonym tle)

- Wybieramy zakres wyjścia analogowego na „0 ÷ 10 [V]”

- W polu „Sterowanie z” wybieramy „Czujnik 1”

- W Polu „Minimum” wpisujemy wartość 100 gram natomiast w polu „Maksimum” wartość 1000 gram. Ustawienia zapisujemy przyciskiem „Zastosuj”

- Konfiguracja wyświetlacza LED:

Jeśli moduł pomiarowy SENSTOR posiada wyświetlacz LED 7-segmentowy użytkownik ma możliwość ustawienia włączenia lub wyłączenia go polem „Aktywuj wyświetlacz LED w module wagowym”. Pole „Jednostka” pozwala na wybór jednostki wartości wyświetlanej na wyświetlaczu LED (aktualnie ustawiona jednostka sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej diody LED po wyświetlaczem). Pole „Wartość z” pozwala na wybór z którego czujnika ma być prezentowana na wyświetlaczu. Wyświetlacz pozwala na ustawienie czy regulacja jasności ma odbywać się automatycznie czy manualnie. W przypadku wyboru sterowania manualnego należy ustawić jasność a następnie zatwierdzić wybór klawiszem „Ustaw”.

- Konfiguracja RS-485 MODBUS RTU:

Dostępne opcje pozwalają na ustawienie odpowiedniej prędkości transmisji w zakresie 1200-115200 oraz adresu slave w zakresie 1-247.

Domyślne parametry transmisji:

Adres slave: 1

Prędkość transmisji: 9600 bps

Bity: 8 bitów, 1 bit stopu, parzystość: brak

Konwersja liczb Float:

Liczba Float znajduje się w dwóch rejestrach i jest zapisana w formacie Float ABCD (Big Endian). W celu odczytania wartości Float należy przeprowadzić następującą konwersję:

Liczba_Float_32_bit = (Rejestr_N)<<16 + (Rejestr_N+1)

Przykład:

Chcemy odczytać wartość czułości czujnika 1. Odczytujemy wartości rejestrów MODBUS z pod adresu 12 i 13. Następnie przeprowadzamy konwersję na liczbę Float:

Float_Czułość1 = Rejestr_12<<16 + Rejestr_13

Konwersja liczb INT64:

Niektóre wartości w rejestrach MODBUS (np. Pomiary z czujników) zapisane są w postaci liczby INT64. W odczytania tych wartości należy przeprowadzić następującą konwersję:

Liczba_INT64 = (Rejestr_N)<<48 + (Rejestr_N+1)<<32 + (Rejestr_N+2)<<16 + (Rejestr_N+3)

Przykład:

Chcemy odczytać wartość pomiaru z czujnika 2. Odczytujemy wartości rejestrów MODBUS z pod adresu 4, 5, 6 i 7. Następnie przeprowadzamy konwersję na liczbę INT64:

INT64_Pomiar2 = (Rejestr_4)<<48 + (Rejestr_5)<<32 + (Rejestr_6)<<16 + (Rejestr_7)

W przypadku liczb INT32 (Zakresy pomiarowe) konwersja wygląda następująco:

Liczba_INT32 = (Rejestr_N)<<16 + (Rejestr_N+1)

Przykład:

Chcemy odczytać wartość zakresu pomiarowego czujnika 1. Odczytujemy wartości rejestrów MODBUS z pod adresu 16 i 17. Następnie przeprowadzamy konwersję na liczbę INT64:

INT32_Zakres1 = (Rejestr_16)<<16 + (Rejestr_17)

Dostępne funkcje MODBUS:

| Funkcja MODBUS | Opis |
| --- | --- |
| 0x03 | Odczyt N rejestrów |
| 0x05 | Zapis pojedynczego BITu |
| 0x10 | Zapis N rejestrów |

W poniższej tabeli oznaczenie „(x10)” oznacza, że dana wartość jest przemnożona przez 10. W celu otrzymania rzeczywistej wartość, należy odczytaną z rejestrów MODBUS wartość podzielić przez 10.

Mapa rejestrów SENSTOR4:

| Adres | Nazwa - opis | Typ zmiennej | Funkcja MODBUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestry - Read Holding Registers (4x) |  |  |  |
| 0 ÷ 3 | Pomiar z czujnika 1 (x10) | INT64 | 0x03 |
| 4 ÷ 7 | Pomiar z czujnika 2 (x10) | INT64 | 0x03 |
| 8 ÷ 11 | Pomiar z czujnika 3 (x10) | INT64 | 0x03 |
| 12 ÷ 15 | Pomiar z czujnika 4 (x10) | INT64 | 0x03 |
| 16 ÷ 19 | Suma (x10) | INT64 | 0x03 |
| 20 ÷ 21 | Czułość - Czujnik 1 | Float ABCD | 0x03/0x10 |
| 22 ÷ 23 | Czułość - Czujnik 2 | Float ABCD | 0x03/0x10 |
| 24 ÷ 25 | Czułość - Czujnik 3 | Float ABCD | 0x03/0x10 |
| 26 ÷ 27 | Czułość - Czujnik 4 | Float ABCD | 0x03/0x10 |
| 28 ÷ 29 | Zakres - Czujnik 1 | UINT32 | 0x03/0x10 |
| 30 ÷ 31 | Zakres - Czujnik 2 | UINT32 | 0x03/0x10 |
| 32 ÷ 33 | Zakres - Czujnik 3 | UINT32 | 0x03/0x10 |
| 34 ÷ 35 | Zakres - Czujnik 4 | UINT32 | 0x03/0x10 |
| 36 ÷ 37 | Współ. sumy – Czujnik 1 | Float ABCD | 0x03/0x10 |
| 38 ÷ 39 | Współ. sumy – Czujnik 2 | Float ABCD | 0x03/0x10 |
| 40 ÷ 41 | Współ. sumy – Czujnik 3 | Float ABCD | 0x03/0x10 |
| 42 ÷ 43 | Współ. sumy – Czujnik 4 | Float ABCD | 0x03/0x10 |
| 44 ÷ 47 | Min. waga sterująca wyj. analogowym | UINT64 | 0x03/0x10 |
| 48 ÷ 51 | Max. waga sterująca wyj. analogowym | UINT64 | 0x03/0x10 |
| 52 ÷ 53 | Wyjście napięciowe [V] | Float ABCD | 0x03 |
| 54 ÷ 55 | Wyjście prądowe [mA] | Float ABCD | 0x03 |
| 56 | Wartość sterująca wyj. analogowym | UINT16 | 0x03/0x10 |
| 57 | Zakres wyjścia analogowego napięciowego U | UINT16 | 0x03/0x10 |
| 58 | Zakres wyjścia analogowego prądowego I | UINT16 | 0x03/0x10 |
| 59 | Ilość pomiarów na sekundę | UINT16 | 0x03/0x10 |
| 60 | Ilość uśrednień | UINT16 | 0x03/0x10 |
| 61 | Funkcja wejścia INPUT 1 | UINT16 | 0x03/0x10 |
| 62 | Funkcja wejścia INPUT 2 | UINT16 | 0x03/0x10 |
| 63 | Jednostka na wyświetlaczu LED | UINT16 | 0x03/0x10 |
| 64 | Wartość wyświetlana na wyświetlaczu LED | UINT16 | 0x03/0x10 |
| 65 | Wartość jasności wyś. LED w trybie MAN | UINT16 | 0x03/0x10 |
| 66 ÷ 69 | Waga kalibrująca (x10) | UINT64 | 0x03/0x10 |
| 70 | Który czujnik ma być kalibrowany | UINT16 | 0x03/0x10 |
| Rejestry Coil (0x) – Wartości 1 bitowe |  |  |  |
| 1000 | Tarowanie – Czujnik 1 | BIT | 0x05 |
| 1001 | Tarowanie – Czujnik 2 | BIT | 0x05 |
| 1002 | Tarowanie – Czujnik 3 | BIT | 0x05 |
| 1003 | Tarowanie – Czujnik 4 | BIT | 0x05 |
| 1004 | Tarowanie – Wszystkie | BIT | 0x05 |
| 1005 | Aktywny – Czujnik 1 | BIT | 0x05 |
| 1006 | Aktywny – Czujnik 2 | BIT | 0x05 |
| 1007 | Aktywny – Czujnik 3 | BIT | 0x05 |
| 1008 | Aktywny – Czujnik 4 | BIT | 0x05 |
| 1009 | Aktywny składnik sumy – Czujnik 1 | BIT | 0x05 |
| 1010 | Aktywny składnik sumy – Czujnik 2 | BIT | 0x05 |
| 1011 | Aktywny składnik sumy – Czujnik 3 | BIT | 0x05 |
| 1012 | Aktywny składnik sumy – Czujnik 4 | BIT | 0x05 |
| 1013 | Aktywne wyjście analogowe napięciowe U | BIT | 0x05 |
| 1014 | Aktywne wyście analogowe prądowe I | BIT | 0x05 |
| 1015 | Aktywny wyświetlacz LED | BIT | 0x05 |
| 1016 | Aktywna automatyczna reg. jasności LED | BIT | 0x05 |
| 1017 | Funkcja HOLD – wstrzymanie pomiarów | BIT | 0x05 |
| 1018 | Kalibracja według param. z rejestrów 66 ÷ 70 | BIT | 0x05 |

| 56 - Wartość sterująca wyjściem analogowym |  |
| --- | --- |
| Wpisana wartość | Wartość sterująca |
| 0 | Brak |
| 1 | Czujnik 1 |
| 2 | Czujnik 2 |
| 3 | Czujnik 3 |
| 4 | Czujnik 4 |
| 5 | Suma |

| 57 - Zakres wyjścia analogowego napięciowego U |  |
| --- | --- |
| Wpisana wartość | Wybrany zakres |
| 0 | Brak |
| 1 | 0 ÷ 5 [V] |
| 2 | 0 ÷ 10 [V] |
| 3 | ± 5 [V] |
| 4 | ± 10 [V] |
| 5 | 0 ÷ 5.5 [V] |
| 6 | 0 ÷ 11 [V] |
| 7 | ± 5.5 [V] |
| 8 | ± 11 [V] |

| 58 - Zakres wyjścia analogowego prądowego I |  |
| --- | --- |
| Wpisana wartość | Wybrany zakres |
| 0 | Brak |
| 1 | 0 ÷ 20 [mA] |
| 2 | 4 ÷ 20 [mA] |
| 3 | 0 ÷ 24 [mA] |

| 59 – Ilość pomiarów na sekundę |  |
| --- | --- |
| Wpisana wartość | Wybrana ilość pomiarów |
| 0 | 2.5 pomiaru na sekundę |
| 1 | 5 pomiarów na sekundę |
| 2 | 10 pomiarów na sekundę |
| 3 | 20 pomiarów na sekundę |
| 4 | 40 pomiarów na sekundę |
| 5 | 80 pomiarów na sekundę |
| 6 | 100 pomiarów na sekundę |

| 60 – Ilość uśrednień |  |
| --- | --- |
| Wpisana wartość | Wybrany poziom uśredniania |
| 0 ÷ 10 | 0 ÷ 10 |

| 61 - Funkcja wejścia INPUT 1 |  |
| --- | --- |
| Wpisana wartość | Funkcja |
| 0 | Brak |
| 1 | Tarowanie – Czujnik 1 |
| 2 | Tarowanie – Czujnik 2 |
| 3 | Tarowanie – Czujnik 3 |
| 4 | Tarowanie – Czujnik 4 |
| 5 | Tarowanie Wszystkich |
| 6 | HOLD – Wstrzymanie pomiarów |
| 7 | Kalibracja – Czujnik 1 |
| 8 | Kalibracja – Czujnik 2 |
| 9 | Kalibracja – Czujnik 3 |
| 10 | Kalibracja – Czujnik 4 |
| 11 | Kalibracja – Wszystkie |

| 62 - Funkcja wejścia INPUT 2 |  |
| --- | --- |
| Wpisana wartość | Funkcja |
| 0 | Brak |
| 1 | Tarowanie – Czujnik 1 |
| 2 | Tarowanie – Czujnik 2 |
| 3 | Tarowanie – Czujnik 3 |
| 4 | Tarowanie – Czujnik 4 |
| 5 | Tarowanie Wszystkich |
| 6 | HOLD – Wstrzymanie pomiarów |
| 7 | Kalibracja – Czujnik 1 |
| 8 | Kalibracja – Czujnik 2 |
| 9 | Kalibracja – Czujnik 3 |
| 10 | Kalibracja – Czujnik 4 |
| 11 | Kalibracja – Wszystkie |

| 63 - Jednostka na wyświetlaczu LED |  |
| --- | --- |
| Wpisana wartość | Funkcja |
| 1 | Gramy |
| 2 | Kilogramy |
| 3 | Niutony |
| 4 | Funty |

| 64 - Wartość wyświetlana na wyświetlaczu LED |  |
| --- | --- |
| Wpisana wartość | Wyświetlany pomiar |
| 1 | Czujnik 1 |
| 2 | Czujnik 2 |
| 3 | Czujnik 3 |
| 4 | Czujnik 4 |
| 5 | Suma |

| 65 – Wartość jasności wyświetlacza LED w trybie MAN |  |
| --- | --- |
| Wpisana wartość | Wybrana jasność |
| 20 ÷ 250 | min ÷ max |

| 69 - Który czujnik ma być kalibrowany |  |
| --- | --- |
| Wpisana wartość | Kalibrowany czujnik |
| 1 | Czujnik 1 |
| 2 | Czujnik 2 |
| 3 | Czujnik 3 |
| 4 | Czujnik 4 |
| 5 | Wszystkie |

- Dane techniczne:

| Parametry mechaniczne |  |
| --- | --- |
| Wymiary modułu: | Szerokość x Wysokość x Głębokość 106 x 58 x 91 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Masa | Ok. 200 gram |
| Mocowanie | Na szynę DIN TH-35 |
| Zakres temperatur pracy | Od 5 do 50 °C |

| Parametry elektryczne |  |
| --- | --- |
| Zasilanie | 10 … 30V DC, 150mA, typ. 24V DC |
| Wejścia czujników tensometrycznych |  |
| Zasilanie czujników tensometrycznych: | 5V |
| Częstotliwość pomiarów: | Od 2,5 do 100 pomiarów/s |
| Napięcie różnicowe maksymalne: | ±19.5mV |
| Rozdzielczość: | ±0.001% FS (Full Scale) |
| Błąd temperaturowy: | 0,00035%/°C |
| Wejścia cyfrowe INPUT1 i INPUT2 | Optoizolowane wejścia aktywne stanem wysokim typ. 24V DC (5…24VDC) |
| Wyjścia analogowe |  |
| Wyjście napięciowe U | Tryb: 0÷5 [V] Umin = 0 V, Umax = 5 V Rozdzielczość: ±0,076mV Tryb: 0÷10 [V] Umin = 0 V, Umax = 10 V Rozdzielczość: ±0,15mV Tryb: -5÷+5 [V] Umin = -5 V, Umax = 5 V Rozdzielczość: ±0,15mV Tryb: -10÷+10 [V] Umin = -10 V, Umax = 10 V Rozdzielczość: ±0,3mV Tryb: 0÷5,5 [V] Umin = 0 V, Umax = 5,5 V Rozdzielczość: ±0,084mV Tryb: 0÷11 [V] Umin = 0 V, Umax = 11 V Rozdzielczość: ±0,17mV Tryb: -5,5÷+5,5 [V] Umin = -5 V, Umax = 5 V Rozdzielczość: ±0,17mV Tryb: -11÷+11 [V] Umin = -11 V, Umax = 11 V Rozdzielczość: ±0,33mV |
| Wyjście prądowe I | Tryb: 0÷20 [mA] Imin = 0 mA, Imax = 20 mA Rozdzielczość: ±0,3mA Tryb: 4÷20 [mA] Imin = 4 mA, Imax = 20 mA Rozdzielczość: ±0,24mA Tryb: 0÷24 [mA] Imin = 0 mA, Imax = 24 mA Rozdzielczość: ±0,36mA |
| Interfejs komunikacyjny | USB B(złącze tzw. drukarkowe) RS485 MODBUS RTU |